Fundação Vale Paraibana de Ensino

Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”

Curso Técnico em Eletrônica

ANA JULIA SOUZA RODRIGUES DOUGLAS BACELAR MOURÃO

ISAAC GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA

# SISTEMA DE MEDIÇÃO DA DILATAÇÃO DO COLO DO ÚTERO DURANTE O TRABALHO DE PARTO

São José dos Campos, SP 2025

Ana Julia Souza Rodrigues Douglas Bacelar Mourão

Isaac Gabriel dos Santos Barbosa

SISTEMA DE MEDIÇÃO DA DILATAÇÃO DO COLO DO ÚTERO DURANTE O TRABALHO DE PARTO

## Relatório final ao Colégio Univap – Unidade Centro, como parte das exigências do curso Técnico em Eletrônica, para a obtenção do Título de Técnico em Eletrônica.

Orientador: Prof. Esp. Bruno Michel Pera

São José dos Campos, SP 2025

A Deus, fonte de toda inspiração; às nossas famílias, alicerce do nosso

ser; e aos nossos amigos, companheiros de jornada.

A cada um, nossa eterna

gratidão.

# AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradecemos a Deus, por ser a fonte de nossa inspiração, por nos conceder saúde e força para persistir nos momentos de maior desafio. Às nossas famílias, por serem nosso alicerce incondicional, por todo o amor, paciência e incentivo que nos permitiram dedicar as longas horas necessárias à realização deste projeto. Seu apoio foi a nossa maior motivação. Ao Professor Especialista Bruno Michael Pera, nosso orientador, pela confiança depositada, pela inestimável orientação técnica, por sua paciência e por nos guiar com excelência na condução e finalização deste estudo. Sua dedicação foi crucial para a qualidade deste trabalho. Aos professores do Curso Técnico em Eletrônica do Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes” (UNIVAP), por compartilharem seus valiosos conhecimentos e por moldarem a base de nossa formação profissional. Aos colegas de curso, pela parceria, pela sinergia e pela colaboração mútua que tornou a jornada do TCC mais leve e produtiva. Por fim, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta monografia, o nosso mais sincero e profundo reconhecimento.

Nosso muito obrigado.

# RESUMO

O exame de toque vaginal, método tradicional utilizado para medir a dilatação cervical durante o trabalho de parto, é um procedimento amplamente empregado na obstetrícia, porém apresenta limitações consideráveis. Trata-se de uma prática invasiva, frequentemente associada a desconforto, dor e constrangimento para a gestante. Além disso, a avaliação feita por toque é subjetiva, pois depende da experiência e da percepção do profissional que realiza o exame, o que pode gerar variações significativas nos resultados. Quando realizado repetidamente ao longo do trabalho de parto, o procedimento tende a aumentar o estresse físico e emocional da mulher, interferindo na experiência do parto e no seu bem-estar. Diante dessa realidade, surge a necessidade de desenvolver métodos alternativos que proporcionem uma avaliação mais precisa, humanizada e confortável. O presente estudo propôs o desenvolvimento de um sistema tecnológico de medição não invasiva da dilatação cervical, com o objetivo de substituir ou complementar o exame de toque vaginal tradicional. O sistema é composto por um sensor de flexão de alta sensibilidade, um microcontrolador ESP32 e um balão de silicone, acoplados de forma a permitir a medição da abertura do colo do útero sem necessidade de inserção direta do profissional. As informações captadas pelo sensor são transmitidas em tempo real para uma plataforma digital, onde podem ser monitoradas e registradas, garantindo maior precisão e rastreabilidade dos dados. Essa proposta alia tecnologia, conforto e segurança, contribuindo para um acompanhamento mais humanizado do parto. Durante os testes realizados, o protótipo demonstrou resultados promissores, comprovando a viabilidade da tese apresentada. O sistema foi capaz de registrar com sucesso as variações de dilatação simuladas, respondendo de forma precisa e coerente às mudanças de abertura do balão de silicone, o que valida o princípio de funcionamento do dispositivo. Essa resposta positiva confirma a hipótese inicial de que é possível medir a dilatação cervical de maneira não invasiva, utilizando sensores de flexão aliados a sistemas embarcados e comunicação sem fio. O experimento evidenciou ainda que a leitura dos dados é estável e que o tempo de resposta do sensor é adequado para o monitoramento contínuo durante o trabalho de parto. No entanto, embora os resultados obtidos confirmem a validade do conceito proposto, é importante destacar que o dispositivo ainda se encontra em fase de prototipagem. Isso significa que serão necessários ajustes técnicos e aprimoramentos futuros para que o sistema possa ser aplicado em ambiente clínico real. Aspectos como calibração do sensor, adaptação ergonômica do dispositivo, esterilização, validação com amostras biológicas e aprovação por órgãos reguladores ainda precisam ser cuidadosamente desenvolvidos. Tais etapas são fundamentais para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficácia do sistema antes de sua implementação prática.Apesar dessas necessidades, a tese central deste trabalho se mostrou

correta: é possível desenvolver uma alternativa tecnológica ao exame de toque vaginal que preserve o conforto da paciente, mantenha a precisão dos dados e ofereça suporte ao acompanhamento obstétrico de forma mais humanizada. O protótipo apresentado representa um passo importante rumo à inovação no cuidado materno, abrindo caminho para novas pesquisas e aperfeiçoamentos que possam transformar a experiência do parto em algo mais seguro, acolhedor e respeitoso.

Palavras-chave: Dilatação, sistema de medição.

Sumário

- INTRODUÇÃO	9

  - Dilatação Cervical	9

  - Episiotomia	10

  - Violência Obstétrica	11

  - Relatos	13

  - Contextualizando o Projeto	14

- METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	15

  - Balão de Anestesia	16

  - Sensor Flex	17

  - Tubo de Silicone	18

  - Pera de Pressão com Válvula	19

  - Placa de Circuito Impresso Furada	20

  - ESP32-WROOM32	21

  - Powerbank Pineng	22

  - Capacitores	23

  - Resistores	24

  - Display LCD	25

  - Fusível	26

  - Diodo Schottky	27

  - Chave Tecla de 3 Terminais	28

  - Borne	29

  - Dimensionamento dos Componentes	30

  - Fluxograma de Funcionamento do Sistema	32

  - Esquema Elétrico	34

  - Custo do Projeto	36

  - Valor Homem x Hora	36

  - Supabase	37

  - Princípio de Funcionamento do TCC	37

- RESULTADOS E DISCUSSÕES	40

  - Protótipo	41

- CONCLUSÃO	41

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

- ANEXO	46

  - Código-Fonte	46

  - Manual do Usuário do Sistema de Medição da Dilatação Cervical	51

# INTRODUÇÃO

## Dilatação Cervical

O processo fisiológico da Dilatação Cervical ocorre durante as últimas semanas da gestação. Neste processo o colo do útero se abre gradualmente para permitir o nascimento do bebê, tornando assim, possível identificar a chegada do momento do parto. Quando o parto se aproxima, o corpo da mulher começa a se preparar, passando pelo apagamento (quando o colo do útero afina e fica mais curto) e a dilatação que é medida em centímetros e quanto mais perto do parto, mais ele vai se abrindo. A dilatação acontece por meio das contrações uterinas, que exercem pressão de forma a expandir o colo do útero. A fase ativa do trabalho de parto costuma a iniciar de 4 a 6 centímetros de dilatação, quando as contrações se tornam mais intensas e frequentes, quando ela alcança os 10 centímetros ela entra na fase de expulsão (momento que o bebê começa a nascer). Durante a gravidez o colo do útero permanece fechado, garantindo a segurança. (Marinariz, 2024)

A avaliação convencional da dilatação cervical ocorre a partir da 34ª (trigésima quarta) semana, e é realizada através do exame de toque vaginal, no qual o obstetra por meio da introdução dos dedos (médio e indicador) na gestante, mede o nível da dilatação do colo do útero, obtendo-se um diagnóstico aproximado, observando que: um centímetro é a largura de um dedo e dois centímetros é a largura de dois dedos. O máximo da distância entre os dois dedos é de cerca de 7 a 8 cm. (Nestlé, 2025)

O acompanhamento preciso da expansão do colo uterino durante o trabalho de parto é crucial para garantir a segurança e o bem-estar materno-fetal. No entanto, o exame de toque vaginal - método convencional de avaliação – apresenta, em sua execução, significativos desafios nos aspectos éticos, morais e até científicos, gerando estorvos, principalmente, na vida das gestantes. Além de ser um procedimento invasivo e desconfortável, a precisão do exame de toque depende da experiência do profissional de saúde, o que pode levar a variações na avaliação e causar a episiotomia. (Evbuomwan; Chowdhury, 2023)

## Episiotomia

O desconforto da mulher durante o trabalho de parto deveria ser uma preocupação central na prática obstétrica moderna. A repetição de exames de toque, especialmente em um momento de alta sensibilidade e dor, pode aumentar o estresse e a ansiedade da parturiente, impactando negativamente a experiência do parto. Essa prática, quando realizada de forma excessiva ou sem o devido consentimento e conhecimento, pode configurar uma forma de violência obstétrica, desrespeitando a autonomia e a dignidade da mulher. (Carniel, 2019)

A episiotomia consiste em um procedimento cirúrgico no qual se realiza uma incisão na região do períneo, o tecido muscular entre a vagina e o ânus, durante o período expulsivo do parto vaginal para ampliar a abertura vaginal e facilitar a saída do bebê. Historicamente utilizada com a justificativa de prevenir lacerações perineais graves no bebê e na mãe, a prática frequente dessa violência tem sido amplamente questionada por evidências científicas recentes. Neste sentido, estudos demonstram que a episiotomia não oferece os benefícios anteriormente creditados e, em contrapartida, pode aumentar a dor pós-parto e o risco de infecção e a incontinência urinária e fecal, impactando negativamente experiência de um dos momentos mais importantes da vida de uma mãe. Ademais, evidencia-se que a episiotomia em muitos casos pode ser usada e considerada no parto, em decorrência de um exame de toque vaginal mal realizado, com variações em seus resultados no valor da dilatação. (Febrasgo, 2018)

Portanto, pode se dizer que o toque vaginal é um procedimento subjetivo e altamente dependente da experiência, sensibilidade e julgamento do profissional de saúde. Sua variabilidade é significativa, o que pode gerar interpretações equivocadas sobre a dilatação cervical, a posição fetal e o estágio real do parto. Muitas vezes, essa incerteza leva os profissionais a acreditarem que o parto não está progredindo “como deveria”, quando, na realidade, o corpo da mulher apenas segue seu próprio ritmo.

Diante dessa dúvida, e pressionados por protocolos hospitalares, pelo medo de complicações legais ou pela preocupação com o bem-estar fetal, muitos profissionais optam por intervenções que deveriam ser exceção, como a episiotomia. Essa prática, quando realizada sem necessidade clínica real e sem consentimento da mulher, configura-se como um ato de violência obstétrica. Ela revela não apenas uma falha no manejo humanizado do parto, mas também uma consequência direta da falta de métodos mais precisos e respeitosos para avaliar o progresso do parto.

## Violência Obstétrica

Realizar a episiotomia sem necessidade clínica e sem informar a mulher é uma prática que fere seus direitos e configura violência obstétrica. Esse corte, muitas vezes aplicado por rotina, expõe a gestante a dores desnecessárias, traumas emocionais e maiores riscos de complicações após o parto. Ao desconsiderar a escolha da mulher e seu direito de decidir sobre o próprio corpo, a conduta vai contra os princípios do parto humanizado e compromete a dignidade feminina. Quando usada de forma indiscriminada, a episiotomia deixa de ser um recurso médico e se transforma em um abuso na assistência ao parto. (G1, 2021)

O Projeto de Lei 190/23, atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, visa modificar o Código Penal para tornar crime a conduta de profissionais de saúde que causem danos físicos ou psicológicos à mulher durante a gestação, parto ou pós-parto. A proposta estabelece pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa, para quem utilizar procedimentos ou técnicas sem o consentimento da mulher e em desacordo com normas de saúde. O deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), autor do projeto, ressalta que a violência obstétrica é uma prática recorrente no Brasil, marcada por ações que desrespeitam a mulher em todas as etapas da gravidez e do parto. Apesar das diretrizes federais de 2017, que buscam humanizar o parto e reduzir intervenções desnecessárias, ainda não há punição legal específica para esses atos. O projeto complementa a Lei nº 8.876, que garante direitos e assistência humanizada à mulher durante o trabalho de parto e pós-parto; mas não prevê sanções criminais para casos de violência obstétrica. Com a alteração, busca-se preencher essa lacuna legal, assegurando a responsabilização penal de profissionais que atentem contra a integridade física ou psicológica da mulher nesse período. (Câmara, 2023)

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que tipifica como crime a violência obstétrica, entendida como qualquer abuso cometido por profissionais de saúde durante a gravidez, parto e puerpério. A proposta altera o Código Penal e prevê pena de um a cinco anos de reclusão além de multa. A punição incide quando há risco à saúde ou vida da gestante ou puérpera por negligência médica, imperícia ou violência física ou psicológica. A relatora, deputada Clarissa Tércio, recomendou a aprovação conjunta do Projeto de Lei 2589/15 e dos apensados 190/23 e 2373/23, unificando-os em um texto substitutivo que abrange as diversas formas de violência contra as mulheres e seus familiares nesse período crucial. (Câmara dos Deputados, 2023)

Criada em 2015, a Lei nº 2.589 protege as mulheres durante o parto, estabelecendo regras que valorizam a humanização da assistência obstétrica. Seu foco é garantir que cada mulher seja atendida com dignidade e respeito, sem sofrer intervenções desnecessárias ou

abusivas, e que tenha direito ao consentimento informado e à presença de acompanhante. Apesar de representar um avanço importante no combate à violência obstétrica, seu impacto depende de fiscalização eficiente e da aplicação prática de suas normas. (Feliciano, 2015)

Aprovada em 2023, a Lei nº 2.373 amplia a proteção das mulheres durante a gestação, o parto e o pós-parto, reforçando a prevenção da violência obstétrica e a promoção da assistência humanizada. A legislação cria mecanismos mais rigorosos para fiscalizar e punir condutas que violem os direitos das parturientes, garantindo maior segurança jurídica e eficácia das políticas de saúde materna. Com sua aplicação, dá-se um passo significativo para assegurar respeito, dignidade e cuidado adequado em todos os momentos do atendimento obstétrico. (Carneiro, 2023)

## Relatos

“Todos os problemas que tive durante o meu parto partiram da falta de humanização dos médicos, me mandavam ficar deitada que o parto ia demorar, mandaram não gritar, tiraram sarro porque não aceitei a ocitocina, fizeram episiotomia sem o meu consentimento, entre outros.” Esse relato evidencia práticas que configuram violência obstétrica, caracterizada por condutas desrespeitosas, invasivas e coercitivas durante o atendimento ao parto (Brasil, 2016).

“Como também sou psicóloga do SUS, creio que um grande dificultador serão as corporações médicas, que desejam manter o controle do corpo da mulher e os procedimentos que vêm adotando há décadas, privilegiando a cesariana, episiotomia e a não informação esclarecida da mulher assistida na hora do parto.”. A perspectiva do(a) acompanhante reforça a crítica institucional à medicalização excessiva e desrespeito à autonomia da parturiente, aspectos diretamente ligados à violência obstétrica. (Brasil, 2016)

## Contextualizando o Projeto

Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de medição de dilatação não invasivo e preciso, torna-se uma necessidade permanente. Dessa forma, um sistema automatizado, capaz de fornecer dados objetivos e em tempo real, pode reduzir a necessidade de exames de toque repetidos, diminuindo o desconforto da mulher e otimizando o acompanhamento do trabalho de parto. Sob essa perspectiva, acredita-se que um sistema de medição preciso pode desempenhar um papel crucial no auxilio da identificação precoce de possíveis complicações, permitindo intervenções oportunas e melhorando os resultados materno-fetais. Além disso, possibilitando a redução da necessidade de procedimentos invasivos e potencialmente iatrogênicos, como a episiotomia realizada sem indicação precisa, contribui diretamente para a diminuição da violência obstétrica, proporcionando um cuidado mais seguro, confortável e respeitoso para a mulher.

Assim, será efetuado um projeto em que as medidas sejam tomadas por meio da criação de um circuito elétrico integrado a um balão volumétrico que realizará a medição da dilatação por meio de um sensor na parede interna do balão, enviando os dados obtidos para nuvem, onde o aplicativo coletará tais informações e realizará o acompanhamento médico e familiar.

Por meio dos fatos apresentados, o objetivo central deste Trabalho de Conclusão de Curso reside em introduzir no âmbito obstétrico um meio que possibilite o prognóstico da necessidade de episiotomia. Propõe-se um sistema capaz de observar, por meio da medição objetiva da dilatação cervical, a progressão do trabalho de parto e identificar precocemente situações em que uma mudança para o parto cesariano se mostre mais indicada, evitando, assim, a realização desnecessária da episiotomia e outras intervenções que possam caracterizar violência obstétrica. A finalidade é promover um modelo de assistência ao parto que priorize o bem-estar físico e emocional da mulher, respeitando sua fisiologia e autonomia.

# METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

No presente projeto, um dos principais pilares a serem debatidos é a necessidade de substituição do método tradicionalmente utilizado (o toque vaginal) por alternativas mais precisas, seguras e respeitosas. O método convencional, apesar de amplamente utilizado na prática obstétrica, apresenta resultados altamente subjetivos e inconsistentes, uma vez que sua precisão depende exclusivamente da sensibilidade e da interpretação individual do profissional de saúde que o realiza. Essas variações levam a incertezas diagnósticas que podem comprometer o processo do trabalho de parto, resultando muitas vezes em intervenções desnecessárias ou apressadas, como a episiotomia ou até mesmo a cesariana. Com o objetivo de enfrentar essas limitações e propor avanços significativos na área obstétrica, este projeto é um protótipo inovador, pensado em substituir o toque vaginal, oferecendo uma medição mais objetiva, padronizada e baseada em dados concretos. Esse dispositivo visa proporcionar maior segurança tanto para a equipe médica quanto para a gestante, reduzindo a margem de erro nas avaliações e contribuindo para um parto mais humanizado, baseado em evidências. Além disso, ao minimizar o uso do toque vaginal, frequentemente relatado por mulheres como uma experiência desconfortável e invasiva, o protótipo propõe também um avanço importante no combate à violência obstétrica, promovendo o respeito à autonomia e à integridade física da parturiente.

## Balão de Anestesia

O balão de anestesia (figura 1) é um componente tradicionalmente utilizado em sistemas de respiração anestésicos, sendo responsável por armazenar e liberar, de forma controlada, uma mistura de gases anestésicos e oxigênio administrada ao paciente. É fabricado com materiais flexíveis como borracha de silicone, capacidade considerável de elasticidade e apresenta formato oval, o que permite sua compressão manual durante a ventilação e facilita o controle do volume do ar fornecido. (Protec, 2025).

No entanto, no presente projeto, o balão de anestesia será utilizado com uma finalidade distinta: medir a dilatação. Aproveitando suas propriedades físicas como flexibilidade, elasticidade e capacidade de expansão. O balão atuará como um sensor mecânico, se expandindo em resposta a alterações de volume ou pressão em determinada cavidade ou estrutura. Essa adaptação propõe um reaproveitamento funcional do balão, explorando seu comportamento sob variações mecânicas como forma de inferir a extensão da dilatação, oferecendo assim uma aplicação inovadora em um contexto distinto da ventilação respiratória, tornando o exame da dilatação mais humano, prático e confiável.

Figura 1 – Balão de anestesia utilizado no protótipo

Fonte: Protec, 2025.

## Sensor Flex

O sensor flex (figura 2) é um componente eletrônico capaz de detectar a curvatura ou flexão de um objeto. Seu funcionamento baseia-se na variação da resistência elétrica interna conforme o sensor é dobrado. Quando está em posição reta, o sensor apresenta uma resistência padrão, mas ao ser curvado, essa resistência aumenta proporcionalmente ao grau de flexão. (Mah-Kinã, 2023).

Diferentemente de seu uso comum em dispositivos de controle ou interfaces interativas, neste projeto o sensor flex será adaptado para uma aplicação biomédica específica: a medição do valor dilatado do colo do útero. Em vez de apenas identificar variações ao longo do tempo, o sensor será capaz de fornecer dados quantitativos sobre a dilatação final atingida, auxiliando na avaliação precisa do estágio do trabalho de parto. Graças à sua capacidade de alterar a resistência elétrica quando submetido à curvatura ou alongamento, o sensor se mostra altamente sensível a deformações mecânicas. Posicionado adequadamente na região cervical, ele registrará com exatidão o grau de dilatação, convertendo essas alterações em sinais elétricos mensuráveis. Essa aplicação representa uma inovação no acompanhamento obstétrico, propondo um método mais prático, objetivo e menos invasivo para a avaliação da dilatação cervical.

Figura 2 - Sensor flex

Fonte:  Mah-Kinã, 2023

## Tubo de Silicone

O tubo de silicone (figura 3) é um componente flexível, resistente e biocompatível, amplamente utilizado em aplicações médicas, laboratoriais e industriais. Fabricado com silicone de grau médico, esse tubo é capaz de suportar variações de temperatura, pressão e manipulação constante sem sofrer deformações permanentes.(KINNER, 2023).

No contexto deste projeto, o tubo de silicone exerce uma função essencial ao realizar a passagem do ar entre o balão de compressão e o balão de silicone. Ao ser comprimido, o balão de ar gera uma pressão que é transmitida por meio do tubo até o balão de silicone, localizado no interior do canal cervical. Esse segundo balão será inflado gradualmente com o ar conduzido, até encontrar resistência nas paredes do colo do útero, indicando o grau de dilatação. A flexibilidade e a vedação confiável do tubo de silicone são fundamentais para garantir que a transferência de ar ocorra sem perdas, permitindo um controle preciso do volume e da pressão aplicada. Essa dinâmica de funcionamento torna possível a medição indireta da dilatação cervical de maneira prática e minimamente invasiva, integrando-se ao restante do sistema de sensores de forma eficiente e segura.

Figura 3 –  Tubo de silicone

Fonte: Kinner, 2023

## Pera de Pressão com Válvula

A pera de pressão (figura 4) é um dispositivo utilizado para gerar pressão de ar ou fluido de forma controlada em sistemas fechados. Seu funcionamento baseia-se na compressão de um volume de ar, que é então direcionado por meio de tubos ou canais até o destino desejado. Em aplicações biomédicas, sendo projetada para oferecer precisão e segurança. Sua estrutura normalmente inclui uma válvula unidirecional para garantir que o fluxo de ar ocorra apenas em uma direção para inflar balões, aplicar pressão controlada ou movimentar fluidos com estabilidade.

Neste projeto, a pera de pressão tem a função crítica de iniciar o processo de medição, ao gerar a pressão de ar necessária para inflar o balão de silicone posicionado no colo do útero. Ao ser acionada manualmente, a pera envia o ar através do tubo de silicone, inflando gradualmente o balão de medição. O aumento da pressão é controlado para garantir que o balão se expanda apenas até encontrar resistência nas paredes cervicais — sinalizando o grau de dilatação. A pera, portanto, precisa ser precisa e confiável, permitindo que a inflação seja suave, contínua e segura para a paciente. Essa configuração é essencial para garantir que a medição ocorra sem riscos, tornando o sistema capaz de detectar com exatidão os limites do canal cervical sem causar desconforto ou lesões. Sua presença no circuito possibilita o controle do fluxo de ar e contribui diretamente para a eficácia e segurança da medição obstétrica proposta.

Figura 4 - Pera de pressão

Fonte: Romed, 2024

## Placa de Circuito Impresso Furada

A placa de circuito impresso furada (figura 5), também conhecida como placa perfurada, constitui um recurso amplamente utilizado no desenvolvimento e montagem de circuitos eletrônicos, sobretudo em processos de prototipagem. (Viasion, 2025)

A principal vantagem desse tipo de placa reside na sua flexibilidade de aplicação, uma vez que não possui trilhas condutoras pré-definidas, permitindo que o layout seja desenvolvido de acordo com as necessidades específicas do projeto. As conexões são estabelecidas manualmente, por meio de fios condutores, jumpers e solda, possibilitando ajustes e modificações durante o processo de desenvolvimento. Essa característica torna-a particularmente adequada para uso em ambientes acadêmicos e laboratoriais, pois proporciona experiência prática na montagem, organização e interligação de circuitos. Embora demande maior tempo de montagem e apresente menor robustez mecânica quando comparada às placas fabricadas industrialmente, a placa perfurada mantém-se como uma solução versátil, de baixo custo e amplamente utilizada em testes, protótipos e projetos experimentais.

Figura 5 - Placa furada

Fonte: Viasion, 2025

# ESP32-WROOM32

O ESP32-WROOM32 (figura 6) é um módulo de microcontrolador altamente integrado, amplamente empregado no desenvolvimento de aplicações de Internet das Coisas (IoT), automação e projetos eletrônicos em geral. Ele combina um processador dual-core de 32 bits com conectividade Wi-Fi e Bluetooth, oferecendo uma plataforma compacta para prototipagem e produtos finais. (Victor Vision, 2023)

No projeto, o ESP exerce um papel essencial na integração e comunicação entre os diferentes componentes do sistema. Sua principal função é receber os dados coletados pelo sensor, processá-los e transmiti-los para o display LCD, onde as informações são apresentadas de forma clara e imediata para o usuário. Além disso, o ASP também é responsável por enviar esses mesmos dados para o site de acompanhamento, permitindo o monitoramento remoto e em tempo real do processo. Dessa forma, ele atua como o elo inteligente que conecta o sensor, o display e a plataforma digital, garantindo que as informações fluam de maneira contínua, precisa e eficiente, fortalecendo a proposta de um sistema moderno, acessível e automatizado.

Figura 6 - Esp32-Wroom32

Fonte: Victor Vision, 2023

## Powerbank Pineng

O Powerbank Pineng (figura 7) 10.000 mAh é utilizado neste projeto como fonte de alimentação portátil e recarregável, garantindo mobilidade e autonomia energética ao sistema. O modelo Pineng PN-951, de cor branca, foi escolhido por oferecer saídas USB de 5V/2.1A, compatíveis com o microcontrolador ESP32 e demais componentes do circuito. Sua estrutura compacta e leve permite o uso contínuo em ambientes clínicos ou laboratoriais, sem necessidade de fontes externas ligadas à rede elétrica. Além disso, o dispositivo conta com sistema de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, o que o torna seguro para aplicações biomédicas sensíveis. A capacidade de 10.000 mAh garante operação por longos períodos, suportando ciclos de medição repetidos sem perda de desempenho. A escolha de um modelo de alta qualidade, como o Pineng, reforça a confiabilidade do sistema e reduz o risco de falhas de alimentação durante o uso do protótipo.

Figura 7 - Powerbank

Fonte: Hama, 2025

## Capacitores

Os capacitores eletrolíticos de 100 μF (figura 8) e de 0,1 μF (figura 8) desempenham papel essencial na estabilização da alimentação elétrica do circuito. O capacitor de 100 μF atua na filtragem de baixa frequência, suavizando variações de tensão provenientes da fonte (powerbank) e reduzindo oscilações indesejadas no funcionamento do ESP32 e dos sensores. (Allen, 2022).

Figura 8 - Capacitor de 100 μF

Fonte: Allen, 2022

Já o capacitor de 0,1 μF (figura 9) é responsável pela supressão de ruídos de alta frequência gerados por comutação de sinais digitais. A combinação desses dois capacitores é uma prática consolidada em eletrônica embarcada, pois proporciona maior estabilidade no fornecimento de energia e proteção contra interferências eletromagnéticas. (Allen, 2022).

Figura 9 - Capacitor de 0,1 μF

Fonte: Allen, 2022

## Resistores

O resistor de 3,9 kΩ (figura 10) é empregado para limitar a corrente elétrica em determinadas partes do circuito, garantindo a segurança dos componentes sensíveis, como sensores e o display LCD. Sua função é controlar a intensidade de corrente que circula pelo circuito de leitura analógica do sensor flex e atuar como divisor de tensão em alguns pontos, estabilizando os sinais de entrada do ADC (Conversor Analógico-Digital). A escolha do valor de 3,9 kΩ baseia-se em testes experimentais que demonstraram equilíbrio entre tempo de resposta e precisão de leitura, evitando flutuações indesejadas. (Morris, 2023)

Figura 10 – Resistor 3.9KΩ

Fonte: Morris, 2023

## Display LCD

O display LCD I2C 16x2 (figura 11) é responsável pela exibição das informações de o cervical em tempo real. A comunicação via protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) reduz significativamente o número de fios necessários, utilizando apenas duas linhas de dados (SDA e SCL). Essa característica é especialmente vantajosa em protótipos compactos, permitindo um circuito mais limpo e de fácil manutenção. O LCD 16x2 exibe até 32 caracteres distribuídos em duas linhas, com alta legibilidade mesmo sob iluminação ambiente intensa. Sua integração ao ESP32 facilita a visualização imediata dos resultados pelo operador, contribuindo para a praticidade do sistema. (Adafruit, 2024)

Figura 11 – Display LCD I2C

Fonte: Adafruit, 2024.

## Fusível

O fusível de 1,6A (figura 12) foi incorporado ao circuito como elemento de proteção elétrica, atuando na prevenção de danos por sobrecorrente. Em caso de curto-circuito ou falha nos componentes, o fusível interrompe automaticamente o fluxo de corrente, evitando a queima do microcontrolador e demais dispositivos sensíveis. O valor de 1,6 A foi escolhido com base na corrente máxima de operação do circuito (aproximadamente 1,2 A em pico), garantindo proteção sem causar desligamentos indesejados durante o funcionamento normal. (Eaton, 2023)

Figura 12 – Fusível 1,6A

Fonte: Eaton, 2023.

## Diodo Schottky

O diodo Schottky (figura 13) é utilizado para proteger o circuito contra polaridade reversa e evitar o retorno de corrente ao powerbank durante o processo de recarga. Devido à sua baixa queda de tensão direta (≈0,2 V) e alta eficiência, ele é ideal para sistemas alimentados por 5 V, como o ESP32. Além da proteção, o diodo contribui para o aumento da durabilidade da fonte e a estabilidade geral do sistema, garantindo que as medições de dilatação não sejam afetadas por picos de tensão. (On Semiconductor, 2023).

Figura 13 – Diodo Schottky

Fonte: On Semiconductor, 2023.

## Chave Tecla de 3 Terminais

A chave (figura 14) tecla de 3 terminais (tipo push-button ON/OFF) é o componente responsável pela ativação manual do sistema. Quando pressionada, ela permite a passagem da corrente elétrica, ligando o circuito; ao ser solta, interrompe o fluxo, garantindo controle seguro sobre a alimentação principal. O uso de um modelo de 3 terminais permite maior versatilidade, podendo ser configurado como interruptor momentâneo ou alternado, dependendo da necessidade do projeto. Essa característica torna o sistema mais ergonômico e seguro para o operador, especialmente em ambiente médico. (Multicomp, 2024)

Figura 14 – Chave Tecla de 3 Terminais

Fonte: Multicomp, 2024.

## Borne

O borne de 2 vias (figura 15) é um conector elétrico utilizado para realizar a ligação segura e removível entre fios e a placa de circuito. Sua principal função é facilitar a conexão de cabos de alimentação, sensores ou atuadores ao sistema, garantindo firmeza mecânica e condutividade elétrica adequada. Além disso, sua estrutura de material isolante (geralmente policarbonato ou nylon de engenharia) e terminais metálicos de latão estanhado garantem resistência à oxidação e à variação de temperatura. No contexto do sistema de medição da dilatação cervical, o borne foi escolhido para interligar a alimentação e os sinais de controle provenientes do powerbank e da ponte de sensores, permitindo modularidade e segurança nas conexões.

Figura 15 – Borne 2 Vias

Fonte: Eletrogate, 2024.

## Dimensionamento dos Componentes

R2 = 3,9 KΩ: Mais corrente através do resistor quando a entrada estiver em nível alto. Ex.: se o nó for 3,3 V, a corrente por R2 será ≈ 3,3/3.9k ≈ 0,85 mA. Menor impedância no nó de entrada: torna o nó menos suscetível a ruído (bom) e reduz o tempo de tempo RC (resposta mais rápida ao mudança), já que o tempo de descarga do C1 será menor.

Corrente em R2 quando o nó = 3,3 V: I ≈ 3,3 / 3900 ≈ 0,85 mA.

C1 = 0,1 µF: desacoplamento local / filtro de alta frequência (reduz ruído rápido). Com R2

= 3,9 kΩ, a constante RC ≈ R·C = 3.9k·0.1µF → fc ≈ 408 Hz. Isso faz um filtro passa-baixa simples com corte em algumas centenas de Hz. Remove ruído rápido, picos de comutação e limita EMI perto do nó do sensor/ADC.

Com R = 3,9 KΩ e C = 0,1 µF:

𝑓𝑐 =

1

2𝜋𝑅𝐶

𝑓𝑐 =	1

2𝜋 ∙ 3900∙ 0,1 × 10−6

≈ 408 𝐻𝑧

C2 = 100 µF: reserva de energia / suavização de variações mais lentas da alimentação (principalmente do powerbank). Compensa quedas lentas de tensão, fornece corrente durante transientes mais longos e estabiliza a alimentação do circuito. O objetivo do C2 não é substituir a fonte, mas sim amortecer flutuações de baixa frequência e servir como reserva para pequenas diferenças instantâneas entre a carga e a resposta da fonte/regulador. Para pequenas correntes (1– 10 mA) por alguns ms, ΔV será na faixa de 0,1V a algumas centenas de mV — aceitável para estabilidade ADC e lógica.

𝐸𝑟𝑒𝑞 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ ∆𝑡 = 3,3 × 0,1 × 0,001 = 0,00033 𝐽 = 330 µ𝐽

33µJ x 330 µJ requerido  100 µF não cobriria 100 mA por 1 ms sem mais queda. Porém,

para 10 mA por 1 ms:

𝐸𝑟𝑒𝑞 = 3,3 × 0,01 × 0,001 = 33 µ𝐽

Exatamente o que C2 entrega para ∆𝑉 = 0,1 𝑉

F1 = 1,6A : Para Iconstante = 0,5 A e picos curtos até 0,8 A, um fusível de 1 A ou 1,5 A é adequado. O fusível 1,6 A está bem acima do consumo normal esperado — isso evita que ele queime por picos de Wi-Fi, mas ainda protege contra curtos severos.

D2 (Schottky): 𝑃 = 0,32 𝑉 × 0,5 𝐴 = 0,16 W  O diodo dissipará cerca de 0,16 W (160 mW) quando conduzindo 0,5 A continuamente.

## Fluxograma de Funcionamento do Sistema

Figura 16 – Fluxograma

Fonte: Os autores, 2025

A Figura 16 apresenta o fluxograma que descreve o funcionamento lógico do sistema desenvolvido. Esse diagrama tem como objetivo representar de forma clara as etapas que o microcontrolador ESP32 executa desde o momento em que o dispositivo é ligado até o envio dos dados coletados para o banco de dados Supabase.

O processo inicia-se com o acionamento do botão de liga/desliga, que determina se o circuito permanecerá desligado ou se prosseguirá para as etapas seguintes. Quando o sistema é ligado, o microcontrolador realiza a inicialização da conexão Wi-Fi e tenta se conectar ao o banco de dados Supabase. Caso a conexão não seja bem-sucedida, o sistema tenta reconectar ou exibe uma mensagem de erro no display, informando o usuário sobre a falha na comunicação.

Após o estabelecimento da conexão, ocorre a inserção do dispositivo no paciente e o bombeamento da pera de pressão, que tem como função aplicar uma leve pressão controladpara auxiliar na medição. Em seguida, o sistema sincroniza data e hora via servidor NTP, garantindo que todas as medições sejam registradas com o horário correto.

Na sequência, o sensor flex realiza a leitura da dilatação — sendo efetuada uma média de dez medições para reduzir ruídos e obter maior precisão. Essa leitura é então calibrada e convertida em valores compreensíveis de dilatação. O sistema verifica se houve alteração significativa nos valores, e caso positivo, prepara os dados e os envia para o Supabase, além de exibir o resultado da dilatação no display LCD.

Se não houver mudança no valor, o sistema retorna ao ponto de leitura, repetindo o processo continuamente até o encerramento do funcionamento. O fluxograma, portanto, representa de forma detalhada a lógica de aquisição, processamento e transmissão dos dados, garantindo a confiabilidade do funcionamento do protótipo.

## Esquema Eletrico

Figura 17 - Esquema Elétrico

Fonte: Os autores, 2025

O Sensor Flex, ligado ao pino analógico 34 do ESP32, funciona como um resistor variável cuja resistência muda conforme é dobrado. Ele forma um divisor de tensão com um resistor de 3,9 kΩ, permitindo que o ESP32 leia essa variação elétrica. O valor analógico obtido (0 a 4095) é então convertido para a medida final de dilatação em centímetros, de 0 a 10 cm.

O Display LCD I2C 16x2, conectado aos pinos SDA e SCL, mostra ao usuário as informações principais: mensagens de status, valor atual da dilatação e eventuais erros. Sua comunicação I2C facilita o uso e reduz o número de fios necessários.

A fonte de alimentação (powerbank Pineng) energiza o ESP32 pelo pino VIN e GND. Antes de chegar ao circuito, a corrente passa por um fusível de 1,6 A, um diodo Schottky para evitar danos por polaridade invertida e capacitores de 100 μF e 0,1 μF que realizam a filtragem da tensão, garantindo uma alimentação estável.

A chave de três terminais funciona como interruptor geral do sistema, permitindo ligar e desligar o circuito manualmente.

Por fim, o borne de duas vias fornece uma conexão segura e organizada tanto para a alimentação quanto para os fios do sensor, evitando mau contato e facilitando a montagem do protótipo.

A Figura 17 apresenta o diagrama esquemático do circuito eletrônico desenvolvido. O projeto é baseado no microcontrolador ESP32, responsável por realizar as leituras do sensor, controlar o display LCD e efetuar a comunicação com o banco de dados Supabase via Wi-Fi.

A alimentação do circuito é fornecida por uma powerbank de 5 V, garantindo portabilidade e isolamento elétrico adequado. Essa tensão passa por um fusível de 1,6 A para proteção contra sobrecorrentes e segue para o pino VIN do ESP32. Também foram adicionados capacitores de 100 µF e 0,1 µF para filtragem, minimizando ruídos e variações de tensão na linha de alimentação.

O circuito conta ainda com uma chave liga/desliga, responsável por interromper a alimentação principal, e um diodo Schottky (D2) que atua como proteção contra inversão de polaridade. O sensor flex está conectado ao pino IO2 do ESP32 e funciona como um divisor de tensão em conjunto com o resistor de 3,9 kΩ (R2). A variação de resistência do sensor, causadapela flexão do material, altera a tensão lida pelo microcontrolador, permitindo que o sistema calcule a dilatação detectada pelo sensor.

O display LCD I2C é conectado aos pinos SDA e SCL do ESP32, simplificando a comunicação através do protocolo I2C. Esse componente é responsável por exibir as informações do sistema, como mensagens de status, valores de dilatação e notificações de erro. Assim, o diagrama evidencia todos os componentes principais e suas interligações elétricas, demonstrando a estrutura do hardware que dá suporte ao funcionamento do sistema descrito no fluxograma.

## Custo do Projeto

Figura  18 – Tabela de Custos do Projeto

| Custo Total = | R$ 346,09 |
| --- | --- |

Fonte: Os Autores, 2025.

## Valor Homem / Hora

Salário médio de um Técnico em Eletrônica Junior = R$2200 Carga horaria semanal = 43 horas

Horas mensais = 43h por semana x 4,5 semanas por mês = 193,5 h mensais Valor da hora = 2200/193,5 = R$11,37

Total de horas na Aula de desenvolvimento de projetos: 49,5 h de aula + 96 h para Isaac + 96 h para Ana Julia + 96 h para Douglas.

Total de horas = 337,5 h

Valor total das horas = 337,5 h x 11,37 = R$ 3837,38

## Supabase

Para o armazenamento e gerenciamento dos dados coletados pelo aplicativo, utilizou-se o Supabase, uma plataforma de backend que fornece banco de dados PostgreSQL e APIs em tempo real. O ESP32 envia as medições do sensor de dilatação cervical ao Supabase por meio de requisições HTTP no formato JSON, garantindo que cada registro seja armazenado com informações de valor, data e hora. Essa abordagem possibilita o acesso rápido e seguro aos dados para análise, sem a necessidade de desenvolver um servidor próprio, tornando o processo de gerenciamento mais eficiente e confiável.

O ESP32 envia os dados ao Supabase por meio de requisições HTTP do tipo POST, utilizando um corpo no formato JSON para organizar as informações transmitidas. Nesse JSON são incluídos valores como a leitura bruta do sensor, a dilatação em centímetros e o registro de data e hora. Após o envio, esses dados são armazenados no banco PostgreSQL disponibilizado pelo Supabase, onde ficam salvos para consultas e análises posteriores. O protocolo HTTP é o responsável por definir como essas mensagens são estruturadas e transmitidas, enquanto o formato JSON facilita a organização e a interpretação das informações tanto pelo dispositivo quanto pelo servidor. Já o PostgreSQL, sistema de banco de dados relacional utilizado pelo Supabase, garante que cada registro seja armazenado com segurança e precisão, permitindo acesso estruturado e confiável aos dados coletados.

## Princípio de Funcionamento do TCC

O desenvolvimento do protótipo para monitoramento da dilatação cervical iniciou-se com a escolha de um sistema físico capaz de simular com segurança a dinâmica do colo do útero durante o trabalho de parto. O primeiro componente essencial selecionado foi a bomba manual, que permite controlar a insuflação do balão de silicone de maneira precisa. Sua escolha foi pautada em sua simplicidade e confiabilidade, garantindo que o operador tenha controle total sobre o volume de ar introduzido, evitando pressões excessivas que poderiam gerar desconforto à gestante. Além disso, esse aparelho oferece um mecanismo intuitivo, de fácil manuseio, e que dispensa energia elétrica ou complexidade mecânica adicional, tornando o protótipo mais seguro e acessível para uso clínico. Esse componente é responsável por iniciar o ciclo de medição da dilatação, gerando a expansão física do balão que servirá como interface com o sensor.

O balão de silicone constitui o segundo elemento crítico do sistema. Fabricado com material biocompatível, flexível e resistente, ele é capaz de se expandir de acordo com a pressão aplicada pela bomba manual, simulando a resposta do colo do útero. O balão é posicionado estrategicamente de modo que cada variação de seu volume seja detectável pelo sensor flex acoplado, sem comprometer a integridade física do material ou a segurança da gestante. A escolha do silicone é fundamental, pois o material apresenta propriedades elásticas consistentes, permitindo repetidas medições sem deformações permanentes. Tais propriedades possibilitam, ainda, que o balão se expanda de maneira uniforme e previsível, de modo que cada incremento de pressão pudesse ser convertido em dados confiáveis sobre a dilatação cervical.

O sensor flex representa a ponte entre a variação mecânica do balão e a interpretação digital das informações. Esse sensor é capaz de medir alterações na curvatura ou expansão do balão e transformá-las em sinais elétricos proporcionais. Durante a fase de desenvolvimento, o sensor foi calibrado para responder a pequenas variações de deformação, garantindo alta sensibilidade e precisão. Sua integração com o balão de silicone é crítica, pois qualquer desalinhamento poderia comprometer a fidelidade das medidas. O sensor flex, portanto, funciona como o “olho” do sistema, capturando as informações físicas de dilatação e permitindo que o microcontrolador ESP32 as processe e transforme em dados numéricos confiáveis.

O microcontrolador ESP32 foi escolhido como núcleo do sistema devido à sua capacidade de processamento rápido, conectividade Wi-Fi integrada e compatibilidade com

diversas plataformas de exibição de dados. Ele recebe os sinais do sensor flex, realiza a conversão analógica-digital e processa essas informações para gerar leituras de dilatação cervical em tempo real. Além disso, o ESP32 é responsável por transmitir os dados para um display LCD, permitindo que o profissional de saúde visualize imediatamente os resultados, e também para uma plataforma online, onde as informações são registradas no prontuário eletrônico da gestante. Essa integração entre hardware e software proporciona um acompanhamento contínuo, rastreável e seguro, oferecendo suporte a decisões clínicas baseadas em dados objetivos.

Para a implementação prática, o protótipo segue um protocolo detalhado. Inicialmente, o balão de silicone é conectado à bomba manual e ao sensor flex, garantindo que não haja vazamentos e que o sensor esteja corretamente posicionado para medir deformações. O ESP32 é programado para ler continuamente os sinais do sensor, processar os dados e exibi- los no display LCD, enquanto simultaneamente os envia via Wi-Fi para o software de registro eletrônico. Antes do uso clínico, o sistema passará por uma fase de testes rigorosos, no qual cada incremento de pressão na bomba é correlacionado com a medida de dilatação obtida pelo sensor. Esse processo garante que os dados coletados sejam precisos, reproduzíveis e confiáveis, permitindo que o protótipo funcione como uma ferramenta objetiva de monitoramento.

Dessa forma, o projeto físico e o método de operação do protótipo permitem um acompanhamento detalhado e seguro da dilatação cervical, desde os momentos iniciais que antecedem o parto até as fases mais avançadas do trabalho de parto. Ao transformar alterações físicas em informações digitais precisas e em tempo real, o dispositivo oferece suporte à tomada de decisões clínicas fundamentadas, reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos desnecessários e aumentando a segurança e o conforto da gestante. Além disso, ao proporcionar um monitoramento mais humanizado e baseado em evidências, o sistema contribui diretamente para a diminuição da violência obstétrica, uma vez que reduz intervenções sem justificativa médica e promove maior respeito ao tempo e ao corpo da mulher. A estrutura modular do protótipo também favorece sua integração com estratégias de Educação Permanente em Saúde (EPS), possibilitando que profissionais utilizem o dispositivo como ferramenta de aprendizado e aprimoramento de práticas assistenciais. Dessa maneira, o projeto se mostra uma iniciativa promissora não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também ético, alinhado aos princípios da humanização do cuidado obstétrico.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do sistema de monitoramento da dilatação cervical busca enfrentar um dos principais desafios na assistência ao parto: a ausência de um método de avaliação que una precisão, segurança e baixo grau de invasividade. O exame de toque vaginal, tradicionalmente utilizado para mensurar a dilatação, ainda que amplamente difundido, apresenta limitações significativas, como o desconforto causado à gestante, o risco de contaminação e a subjetividade na interpretação dos resultados, que pode variar de acordo com a experiência e sensibilidade do profissional. Essas fragilidades reforçam a necessidade de alternativas tecnológicas capazes de aprimorar a acurácia das medições e contribuir para a humanização do cuidado obstétrico.

Nesse contexto, o protótipo proposto se apresenta como uma possível resposta a essas demandas, integrando um sensor acoplado a um balão de silicone e conectado a um microcontrolador responsável pela coleta e transmissão dos dados. Essa estrutura foi projetada com o intuito de converter variações físicas em informações digitais passíveis de análise em tempo real, o que, em potencial, pode reduzir a subjetividade das avaliações clínica. Entretanto, por se tratar de um estudo inicial, ainda são necessários processos de testes laboratoriais para determinar sua precisão, estabilidade e confiabilidade.

Além disso, devem ser observados fatores como a resposta do material ao contato prolongado com tecidos biológicos, a resistência a deformações e o impacto de variações de temperatura e pressão sobre o desempenho do sensor. Esses aspectos são fundamentais para assegurar que o uso do dispositivo não cause desconforto adicional nem reações adversas, mantendo a integridade e a segurança da gestante durante o monitoramento.

Por fim, o projeto apresenta um potencial contributivo importante para as políticas de humanização do parto, ao propor um método menos invasivo e mais respeitoso ao corpo da mulher, alinhado aos princípios da Educação Permanente em Saúde (EPS). A utilização dessa tecnologia, acompanhada de capacitação profissional contínua, pode favorecer a redução de práticas associadas à violência obstétrica e ampliar a compreensão sobre o protagonismo da gestante no processo de parto. Assim, ainda que em fase inicial, o estudo evidencia avanços conceituais e estruturais relevantes, abrindo caminho para futuras investigações e aperfeiçoamentos do sistema proposto.

## Protótipo

Figura 19 – Protótipo do Sistema de Dilatação Cervical

Fonte: Os Autores, 2025

O protótipo apresentado combina simplicidade e funcionalidade em um dispositivo criado para medir pressão por meio de um sistema manual de insuflação. A caixa preta abriga os componentes eletrônicos e o visor digital, responsável por exibir as medições de forma objetiva e precisa. Conectado a ela, o conjunto de mangueiras leva ao balão pneumático e ao bulbo de bombeamento, permitindo controlar a entrada de ar de maneira progressiva. A parte superior, protegida por um revestimento improvisado, mostra que o foco atual é testar o conceito e validar sua eficiência antes da finalização estética. O resultado é um protótipo que traduz bem a fase experimental de um projeto: funcional, direto e totalmente voltado para provar que a ideia funciona na prática.

Fonte: Autores, 2025.

# CONCLUSÃO

O desenvolvimento do protótipo de monitoramento da dilatação cervical representa um avanço significativo na busca por métodos mais precisos, seguros e humanizados de acompanhamento do trabalho de parto. Ao propor uma alternativa menos invasiva ao exame de

/toque vaginal, o projeto contribui para o debate sobre a necessidade de tecnologias que reduzam desconfortos e respeitem o protagonismo da gestante durante o processo de parto.

Embora os resultados iniciais indiquem a viabilidade técnica do sistema, ainda se fazem necessários estudos complementares voltados à validação clínica e aprimoramento do design, a fim de garantir sua aplicabilidade em contextos reais. A integração com plataformas digitais e o cumprimento rigoroso das normas de proteção de dados também se apresentam como etapas essenciais para o avanço do projeto.

Além de seu potencial tecnológico, o protótipo reforça a importância da inovação voltada à humanização do cuidado obstétrico e à redução da violência obstétrica, ao mesmo tempo em que dialoga com os princípios da Educação Permanente em Saúde (EPS). Assim, este trabalho se consolida como uma base para futuras pesquisas e desenvolvimentos, que poderão, no futuro, contribuir de forma concreta para a melhoria da assistência obstétrica no Brasil.

# REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ADAFRUIT. LCD Character 16x2 with I2C Backpack – Datasheet. AdafruitIndustries, 2024. Disponível em: https://www.adafruit.com/product/292.Acesso em: 22 out. 2025.

ALLEN, Paul. Capacitor Fundamentals and Practical Applications.Electronics Tutorials, 2022. Disponível em: https://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_1.html. Acesso em: 22 out. 2025.

AWSLI. Placa de circuito impresso perfurada. 2025. Disponível em: https://cdn.awsli.com.br/600x1000/2517/2517339/produto/1933281624f9396110b.jpg. Acesso em: 23 out. 2025.

BING IMAGES. Capacitor de 0,1 µF. 2025. Disponível em: https://cdn2.bigcommerce.com/server3700/64749/products/1719/images/5366/1uf  34721.157 6267407.1280.1280.jpg. Acesso em: 23 out. 2025.

BING IMAGES. Capacitor de 100 µF. 2025. Disponível em:

https://m.media-amazon.com/images/I/5144LmHixGL._SL1100_.jpg. Acesso em: 23 out. 2025.

BING	IMAGES.	Imagem	obtida	online.	2025.	Disponível	em: https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.IrfH_UxeqlLy0xNhwI7H_AHaEs?cb=ucfimgc2&rs=1&pid= ImgDetMain&o=7&rm=3. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUSCONITEC. Contribuições da Consulta Pública – PCDT – DiretrizNacional de Assistência ao Parto Normal. 2 fev. 2016. Disponível em:

https://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Contribuicoes/2016/

CP_CONITEC_01_2016_PCDT_Diretriz_Nacional_de_Assist%C3%AAncia_ao_Parto_Nor mal.pdf. Acesso em: 8 out. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão aprova projeto que criminaliza violência praticada	no	parto	contra	mulheres.	Disponível	em: https://www.camara.leg.br/noticias/989261-comissao-aprova-projeto-que-criminaliza- violencia-praticada-no-parto-contra-mulheres/. Acesso em: 8 out. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto prevê até 5 anos de prisão por violência obstétrica praticada	por	profissional	de	saúde.	.	Disponível	em: https://www.camara.leg.br/noticias/938073-projeto-preve-ate-5-anos-de-prisao-por-violencia- obstetrica-praticada-por-profissional-de-saude/. Acesso em: 8 out. 2025.

CARNEIRO, Laura. Projeto de Lei nº 2.373, de 2023: dispõe sobre a violência obstétrica e ginecológica na assistência à saúde da mulher no âmbito dos serviços públicos e privados de saúde. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? codteor=2884588. Acesso em: 8 out. 2025.

CARNIEL, F.; VITAL, D. DA S.; DE SOUZA, T. D. P. Episiotomia de rotina: necessidade versus violência obstétrica. Journal of Nursing and Health, v. 9, n. 2, 30 abr. 2019. Acesso em: 8 out. 2025.

EATON ELECTRONICS. Glass Fuse 1.6A 250V – Technical Data. Eaton, 2023.Disponível em: https://www.eaton.com/. Acesso em: 22 out. 2025.

EVBUOMWAN, Osarieme; CHOWDHURY, Yuvraj S. Physiology, Cervical Dilation. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557582/. Acesso em: 8 out. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E

OBSTETRÍCIA – FEBRASGO. Recomendações FEBRASGO – Parte II: Episiotomia. 10 dez. 2018. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/715-recomendacoes- febrasgo-parte-ii-episiotomia. Acesso em: 8 out. 2025.

FELICIANO, Pr. Marco. Projeto de Lei nº 2.589, de 2015: dispõe sobre a criminalização da violência	obstétrica..	Disponível	em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? codteor=1373312&filename=Avulso+-PL+2589/2015. Acesso em: 8 out. 2025.

HAMA.	Como	funciona	um	powerbank?	17	nov.	2021.	Disponível	em: https://pt.hama.com/dicas-e-conselhos/dicas-para-telemovel/dicas-para-powerbanks/como-f unciona-um-powerbank. Acesso em: 23 out. 2025

G1. Episiotomia: entenda o que é a prática citada em caso de violência obstétrica e quais os	riscos	da	incisão.	Disponível	em: https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/12/15/episiotomia-

entenda-o-que-e-a-pratica-citada-em-caso-de-violencia-obstetrica-e-quais-os-riscos-da- incisao.ghtml. acesso em: 8 out. 2025.

KINNER. Tubo de silicone: tudo o que você precisa saber. 28 jul. 2023. Disponível em: https://www.kinner.com.br/tubo-de-silicone-tudo-sobre/. Acesso em: 8 out. 2025.

MAH-KINÄ. Como funciona um sensor flex e como fazer a interface com o Arduino. 25 jun. 2023. Disponível em: https://mahkinah.com/2023/06/25/como-funciona-um-sensor-flex-e- como-fazer-a-interface-com-o-arduino/. Acesso em: 8 out. 2025.

Marinariz, dra. “O que é dilatação cervical?”. dramarinamariz. Disponível em: https://dramarinamariz.com.br/glossario/o-que-e-dilatacao-cervical/. Acesso em: 8 out. 2025.

MORRIS, K. Resistor Usage and Selection Guide for Arduino and ESP Circuits. Arduino Blog, 2023. Disponível em: https://blog.arduino.cc.Acesso em: 22 out. 2025.

MULTICOMP PRO. 3-Pin Push Button Switch Datasheet. Farnell, 2024.Disponível em: https://www.farnell.com/. Acesso em: 22 out. 2025.

Nestlé. Dilatação e trabalho de parto. Nestlé Baby & Me. Disponível em: https://www.nestlebabyandme.com.br/artigos/dilatacao-e-trabalho-de-parto. Acesso em: 8 out. 2025.

ON SEMICONDUCTOR. 1N5819 Schottky Barrier Diode Datasheet. ONSemiconductor,

2023. Disponível em: https://www.onsemi.com. Acessoem: 22 out. 2025.

PRODUTOS	MÉDICOS.	Balão	Latex	Free	para	Anestesia.	Disponível	em: https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/oxigenoterapia/balao-latex-free-para-ane stesia. Acesso em: 21 out. 2025.

PROTEC. Balão respiratório com laço em silicone 2,3 litros. Protec Equipamentos Médico- Hospitalares. Disponível em: https://www.protec.com.br/produto/balao-respiratorio-com-laco- silicone-23/. Acesso em: 8 out. 2025.

ROMED. Pera com válvula para aparelho de pressão. mar. 2024. Disponível em: https://romed.com.br/wp-content/uploads/2024/03/PERA-C-VALVULA-P-APARELHO-DE-P  RESSAO-300x300.webp. Acesso em: 23 out. 2025.

VIASION. Como usar placa de circuito impresso em projetos eletrônicos. 4 set. 2025. Disponível em: https://www.viasion.com/pt/blog/como-usar-placa-de-circuito-impresso-em- projetos-eletr%C3%B4nicos/. Acesso em: 8 out. 2025.

VICTOR VISION. Placa ESP32: O que é, para que serve e uso! 6 nov. 2023. Disponível em: https://victorvision.com.br/blog/placa-esp32/. Acesso em: 8 out. 2025.

# ANEXOS

## Código Fonte

#include <WiFi.h> #include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <HTTPClient.h> #include <ArduinoJson.h>

#include <time.h>

Função: Essas bibliotecas adicionam funcionalidades externas que o ESP32 sozinho não possui.

- WiFi.h: conecta o ESP32 à rede Wi-Fi.

- Wire.h: comunicação I²C (usada pelo display LCD).

- LiquidCrystal_I2C.h: controle do display LCD 16x2.

- HTTPClient.h: faz requisições HTTP (para enviar dados).

- ArduinoJson.h: cria e formata objetos JSON para envio.

- time.h: obtém data e hora via NTP (internet).

// ==================================================================

// >> CONFIGURAÇÕES DO PROJETO <<

// ==================================================================

// --- 1. Wi-Fi ---

const char* WIFI_SSID	= "AMORA"; const char* WIFI_PASSWORD = "barbos06";

// --- 2. Supabase ---

const char* SUPABASE_URL = "https://uhdgqwzjywdbjtbmglbp.supabase.co"; const char* SUPABASE_KEY =

"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6InVoZGdxd3pqeXdk Ymp0Ym1nbGJwIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NTk5NTAwMDYsImV4cCI6MjA3NTUyNjA wNn0.Bohwg320D7qrekjt8iLv_AikzUGP9nmxL_IbLzTch0c";

const char* TABLE_NAME  = "controles_perineais";

Função: Armazena as credenciais e endereços usados no projeto.

- Wi-Fi: SSID e senha da rede local.

- Supabase: URL e chave de autenticação para enviar os dados.

- TABLE_NAME: nome da tabela do banco onde os dados serão gravados.

Motivo: Facilita manutenção e segurança, já que basta alterar essas variáveis para trocar de rede ou banco.

// --- 3. Hardware e Sensor --- #define FLEX_PIN 34

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int NUM_LEITURAS = 10;

const int VALOR_SENSOR_RETO = 0;

const int VALOR_SENSOR_DOBRADO = 4095;

const float DILATACAO_MAXIMA_CM = 10.0;

Função: Define os pinos e parâmetros do sistema de medição.

- FLEX_PIN: entrada analógica onde o sensor flex está conectado.

- LCD: define o endereço e o tipo de display (I²C, 16x2).

- NUM_LEITURAS: faz uma média de 10 amostras para reduzir ruído.

- VALOR_SENSOR_RETO / DOBRADO: calibração dos limites do sensor (ADC 0–4095). - -DILATACAO_MAXIMA_CM: dilatação máxima física do balão (10 cm). Motivo: transforma a leitura elétrica em valor físico (dilatação em cm).

// --- 4. Tempo e Envio --

const unsigned long INTERVALO_DE_ENVIO_MS = 15000; unsigned long tempoDoUltimoEnvio = 0;

// ==================================================================

// >> PROTÓTIPOS

// ==================================================================

void enviarDadosParaSupabase(int flex_raw, float dilatacao_cm); String getDataHoraAtual();

Explicação: Essas linhas declaram as funções que serão definidas depois. O compilador precisa saber que elas existem antes de setup() e loop(). Motivo: clareza e organização do código — boa prática em projetos maiores.

// ==================================================================

// SETUP

Essa parte roda uma única vez quando o ESP32 liga.

Principais ações:

1. Inicia a comunicação serial e o LCD (para debug e feedback visual).

2. Configura o pino do sensor (pinMode(FLEX_PIN, INPUT)).

3. Conecta ao Wi-Fi:

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ... }

Espera até que o Wi-Fi esteja realmente conectado. Mostra o progresso no LCD e no Serial.

4. Configura o horário via NTP: configTime(-3 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); → Pede ao servidor NTP a hora certa (ajustada para UTC-3, Brasil). Repete até conseguir sincronizar. Motivo: garantir que cada medição tenha data e hora corretas antes de enviar.

// ==================================================================

void setup() { Serial.begin(9600);

Serial.println("\n\n--- INICIANDO DILATOMETRO ---");

lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dilatometro"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Iniciando...");

pinMode(FLEX_PIN, INPUT);

// Conecta ao Wi-Fi

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Conectando ao Wi-Fi..."); lcd.clear();

lcd.print("Conectando WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500);

Serial.print(".");

lcd.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi Conectado! IP: " + WiFi.localIP().toString());

lcd.clear();

lcd.print("WiFi Conectado!"); delay(1000);

lcd.clear();

// Configura o tempo via NTP

configTime(-3 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); // UTC-3 (Brasil) Serial.println("Sincronizando data e hora...");

struct tm timeinfo;

while (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println("Aguardando NTP..."); delay(1000);

}

Serial.println("Data e hora sincronizadas!");

}

// ==================================================================

// LOOP

Executa continuamente.

Etapas principais:

1- Leitura e média do sensor

for (int i = 0; i < NUM_LEITURAS; i++) {

totalLeitura += analogRead(FLEX_PIN);

delay(2);

} int leituraRaw = totalLeitura  NUM_LEITURAS

Lê o sensor 10 vezes e tira a média para suavizar o sinal (reduz ruído).

2 - Conversão para centímetros

float dilatacaoCm = map(leituraRaw, VALOR_SENSOR_RETO,

VALOR_SENSOR_DOBRADO, 0, DILATACAO_MAXIMA_CM * 100) / 100.0;

dilatacaoCm = constrain(dilatacaoCm, 0.0, DILATACAO_MAXIMA_CM);

Transforma a leitura (0–4095) em valor de dilatação (0–10 cm)

Usa map() e constrain() para limitar o valor dentro da faixa real.

3 - Exibição no LCD

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Dilatacao:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(dilatacaoCm, 1);

lcd.print(" cm");

Mostra a dilatação atual em tempo real.

4 - Envio periódico de dados

if (millis() - tempoDoUltimoEnvio >= INTERVALO_DE_ENVIO_MS)

{ enviarDadosParaSupabase(leituraRaw, dilatacaoCm);

tempoDoUltimoEnvio = millis(); }

• Espera o intervalo (15 s)

• Envia os dados ao Supabase

• Atualiza o tempo da última transmissão Motivo: comunicação contínua e automática com o

// ==================================================================

void loop() {

long totalLeitura = 0;

for (int i = 0; i < NUM_LEITURAS; i++) { totalLeitura += analogRead(FLEX_PIN); delay(2);

}

int leituraRaw = totalLeitura / NUM_LEITURAS;

float dilatacaoCm = map(leituraRaw, VALOR_SENSOR_RETO, VALOR_SENSOR_DOBRADO, 0, DILATACAO_MAXIMA_CM * 100) / 100.0;

dilatacaoCm = constrain(dilatacaoCm, 0.0, DILATACAO_MAXIMA_CM);

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dilatacao:"); lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(dilatacaoCm, 1); lcd.print(" cm	");

if (millis() - tempoDoUltimoEnvio >= INTERVALO_DE_ENVIO_MS) { String dataHora = getDataHoraAtual();

Serial.println("\n	");

Serial.println("Hora de enviar dados!"); Serial.println("Data/Hora: " + dataHora);

enviarDadosParaSupabase(leituraRaw, dilatacaoCm); tempoDoUltimoEnvio = millis();

}

delay(100);

}

// ==================================================================

// OBTÉM DATA E HORA ATUAL FORMATADA

• Lê o horário local do sistema (sincronizado no setup() via NTP).

• Formata no padrão "AAAA-MM-DD HH:MM:SS".

Motivo: serve para registrar quando a medição foi feita — fundamental em bancos de dados.

// ==================================================================

String getDataHoraAtual() { struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) { return "1970-01-01 00:00:00";

}

char buffer[25];

strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &timeinfo); return String(buffer);

}

// ==================================================================

// ENVIA DADOS PARA SUPABASE

1. Verifica se o Wi-Fi ainda está conectado.

2. Monta a URL do endpoint Supabase (REST API).

3. Define headers HTTP (autenticação e tipo JSON).

4. Cria um objeto JSON com os dados:

5. jsonDoc["flex_raw"] = flex_raw;

6. jsonDoc["dilatacao_cm"] = dilatacao_cm;

7. jsonDoc["data_hora"] = dataHora;

8. Envia via HTTP POST para a tabela "leituras".

9. Verifica se o servidor respondeu com sucesso (httpResponseCode == 201).

Motivo: comunicação padronizada com o banco Supabase, que aceita POST em formato JSON autenticado.

// ==================================================================

void enviarDadosParaSupabase(int flex_raw, float dilatacao_cm) { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("ERRO: WiFi desconectado. Nao foi possivel enviar."); return;

}

HTTPClient http;

String url = String(SUPABASE_URL) + "/rest/v1/" + String(TABLE_NAME); http.begin(url);

http.addHeader("apikey", SUPABASE_KEY); http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(SUPABASE_KEY)); http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String dataHora = getDataHoraAtual();

JsonDocument jsonDoc; jsonDoc["flex_raw"] = flex_raw; jsonDoc["dilatacao_cm"] = dilatacao_cm; jsonDoc["data_hora"] = dataHora;

String jsonPayload; serializeJson(jsonDoc, jsonPayload);

Serial.println("Enviando payload: " + jsonPayload);

int httpResponseCode = http.POST(jsonPayload);

if (httpResponseCode == 201) {

Serial.println(" SUCESSO! Dados enviados para o Supabase.");

} else {

Serial.print(" FALHA no envio. Codigo HTTP: "); Serial.println(httpResponseCode); Serial.println("Resposta do servidor: " + http.getString());

}

http.end();

}

## Manual do Usuário do Sistema de Medição da Dilatação Cervical

- Visão Geral do Sistema

O Sistema de Medição da Dilatação é um dispositivo eletrônico projetado para fornecer uma medição objetiva e em tempo real da dilatação do colo do útero. O sistema opera através da conversão da pressão aplicada em um balão de silicone em valores de dilatação (em centímetros) e transmite esses dados via rede Wi-Fi para um aplicativo de monitoramento médico.

## Preparação e Inicialização do Equipamento

O sistema exige uma sequência específica de passos para garantir o funcionamento e a conectividade com a rede.

## Componentes Necessários

    - Painel de Controle: Contém o display LCD, o microcontrolador (ESP32), e o botão de Ligar.

    - Balão de Silicone: Acessório posicionado no local da medição.

    - Pera de Pressão: Utilizada para inflar o balão e aplicar a pressão que será medida.

## Sequência de Inicialização

| Passo do Usuário | Ação do Circuito |
| --- | --- |
| 1. Garantir Zero de Pressão: Certifique-se de que o Balão de Silicone esteja completamente desinflado (sem ar residual) antes de ligar o equipamento. | Leitura de Offset: O circuito está pronto para registrar o valor de pressão ambiente (zero) no momento da energização. |
| 2. Ligar o Equipamento: Aperte o Botão de Ligar/Desligar no Painel de Controle. | Inicialização: O microcontrolador (ESP32) é energizado e inicia a busca de rede. |

- Conexão Wi-Fi e Monitoramento de Status

Após ligado, o circuito entra no modo de conexão antes de iniciar as medições.

| Passo do Usuário | Indicador no Display LCD | Ação do Circuito |
| --- | --- | --- |
| 3. Aguardar Conexão: Aguarde enquanto o equipamento tenta se conectar à rede Wi-Fi configurada (hospitalar/clínica). | "CONECTANDO..." seguido de vários pontinhos no display. | O microcontrolador executa a rotina de conexão. Se não houver sucesso imediato, o código entra em loop exibindo os pontinhos. |
| 4. Conexão Estabelecida: Quando a conexão for bem- sucedida. | "WIFI CONECTADO!" | O circuito estabelece a comunicação com o servidor/aplicativo e inicia a rotina de medição de dilatação. |

## Processo de Medição da Dilatação

Com a conexão Wi-Fi estabelecida, o sistema está pronto para realizar a medição da dilatação e enviar os dados para o monitoramento remoto.

| Passo do Usuário | Ação do Circuito |
| --- | --- |
| 1. Aplicação da Pressão: Pressione a Pera de Pressão suavemente. Esta ação irá exercer pressão dentro do Balão de Silicone, simulando a dilatação. | 2. Captura da Pressão: O sensor de pressão lê a força exercida no balão. |
| 3. Conversão e Calibração: O microcontrolador converte o sinal de pressão lido em um valor digital e o processa através de uma fórmula de calibração para transformá-lo em centímetros de dilatação (0 a 10 cm). |  |
| 4. Visualização no Painel: A leitura da dilatação é exibida no display LCD. (Ex: "DILATAÇÃO: X.X cm"). | 5. Transmissão de Dados: O microcontrolador envia o valor da dilatação em tempo real, via Wi-Fi, para o aplicativo de monitoramento. |

## Monitoramento Pós-Medição (Experiência do Médico)

Com a transmissão dos dados garantida (Passo 4, Ação 5), o médico deve utilizar o aplicativo dedicado para ter a melhor experiência de acompanhamento.

- Aplicativo: Acesse o aplicativo no dispositivo móvel.

- Visualização Aprimorada: O aplicativo recebe os dados em tempo real, permitindo:

  - Monitoramento contínuo da dilatação da paciente.

  - Registro histórico das medições.

  - Análise de gráficos e tendências.

- Observação: O circuito atua como transmissor de dados, sendo o aplicativo a interface final para o monitoramento e tomada de decisão clínica.